## Arkusz1
AG/ZP-06/2018 |  | Załącznik nr 3a do SIWZ
PARAMETRY GRANICZNE ANALIZATORÓW/ODCZYNNIKÓW
Dotyczy PAKIET 9:
Parametry graniczne analizatora immunochemicznego
Lp | Parametr | Parametr graniczny | Potwierdzenie spełnienia warunków TAK/NIE | Wskazanie strony oferty na potwierdzenie spełnienia wymagań
Zamawiający na każdym etapie postępowania przetargowego może zażądać od ubiegającego się o zamówienie dodatkowych informacji wyjaśniających w formie ulotek, instrukcji obsługi, itp.
1. | Analizator immunochemiczny – fabrycznie nowy. Rok produkcji 2018. | TAK, podać rok produkcji analizatora, producenta, typ
2. | Metoda pomiaru chemiluminescencja. | TAK
3. | Wszystkie odczynniki w stanie ciekłym gotowe do użycia bez konieczności rekonstytucji przed wstawieniem do analizatora. | TAK
4. | Kalibracja i rekalibracja testów przy użyciu nie więcej niż 2 kalibratorów. | TAK
5. | Krzywe kalibracyjne zapisane w kodach kreskowych – wczytywanie automatycznie przez analizator. | TAK
6. | Analizator z jednorazowymi końcówkami do pipetowania materiału badawczego i odczynników. | TAK
7. | Analizator wyposażony w detektor skrzepów badanej próbki oraz pęcherzy powietrza dla odczynników i próbek badanych. | TAK
8. | Możliwość ciągłego dostawiania próbek bez konieczności przerywania pracy analizatora. | TAK
9. | Analizator z automatycznym monitorowaniem stanu odczynników i materiałów zużywalnych. | TAK
10. | Chłodzone miejsca odczynnikowe na pokładzie analizatora. | TAK
11. | Wydajność min 80 analiz na godzinę. | TAK
12. | Możliwość wykonywania badan w surowicy, osoczu. | TAK
13. | Wszystkie odczynniki, kalibratory i kontrole pochodzące od tego samego producenta co analizator. | TAK
14. | Redukcja wpływu HAMA na wyniki. | TAK
15. | Szybkość oznaczenia TROPONINY nie dłuższa niż 10 min. | TAK
16. | Możliwość oznaczenia próbek pediatrycznych – objętość próbki do jednego oznaczenia nie większa niż 50 μl. | TAK
17. | Czas uzyskania pozostałych wyników nie dłuższy niż 30 min. | TAK
18. | Odczynniki do TSH, fT3, fT4 posiadające określoną przez producenta specyficzne wartości referencyjne dla populacji osób dorosłych, dzieci, kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach oraz osób starszych. | TAK
19. | Test do oznaczenia B- HCG posiadający oficjalne wskazania producenta do monitorowania ciąży oraz diagnostyki i monitorowania nowotworów. | TAK
20. | Test do oznaczania Troponiny posiadający oficjalne wskazania i rekomendacje Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego do zastosowania 1-godzinnego algorytmu diagnostyki zawału serca. | TAK
21. | Testy do oznaczania peptydów natiuretycznych umożliwiający wiarygodne monitorowanie pacjentów z niewydolnością serca leczonych nowymi lekami z grupy ARNI. | TAK
22. | Analizator wyposażony w wewnętrzny czytnik kodów paskowych, drukarkę do bezpośredniego drukowania wyników, komputer, monitor oraz UPS podtrzymujący prace analizatora w przypadku braku napięcia do 20 min. | TAK
23. | Analizator z pełna automatyzacją procesu oznaczania i możliwością rozcieńczania próbek po przekroczeniu liniowości. | TAK
24. | Opakowanie zbiorcze testów na max 100 oznaczeń. | TAK
25. | Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim. | TAK
26. | Program kontroli jakości z możliwością graficznej prezentacji ( wykresy Levey-Jeningsa). | TAK
27. | Zapewnienie wewnątrzlaboratoryjnej niezależnej Międzynarodowej Kontroli Jakości dla oznaczanych parametrów na koszt oferenta. | TAK
28. | Ulotki dołączone do opakowań odczynników muszą być wydrukowane w języku polskim. Zamawiający dopuszcza przesyłanie wersji elektronicznych ulotek na adres mailowy: laboratorium@spzoz-miedzychod.com.pl m.kowalak-klejdzinska@spzoz-miedzychod.com.pl | TAK
29. | W okresie związania umową Wykonawca zagwarantuje pełen zakres bezpłatnych usług serwisowych wykonywanych przez autoryzowany serwis producenta analizatora (przyjazd, robocizna, części). Wykonawca poda dane osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za serwisowania analizatora (nazwisko, imię, nr telefonu komórkowego, poczta e-mail). Wykonawca przedstawi certyfikat potwierdzający autoryzację serwisu. | TAK, podać dane inżyniera serwisowego/ przedstawić certyfikat
30. | W przypadku niemożności naprawy analizatora Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt nowy analizator o cechach nie gorszych od oferowanego w postępowaniu przetargowym. | TAK
31. | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu w okresie związania umową Wykonawca zobowiązany jest do wymiany, na własny koszt, analizatora na nowy. | TAK
32. | W okresie związania umową Wykonawca wykona na koszt własny, minimum dwa (po jednym w każdym roku użytkowania analizatora) bezpłatne przeglądy serwisowe. Wykonawca powiadomi dzierżawiącego analizator o planowanym przeglądzie serwisowym z wyprzedzeniem 5 dni roboczych przed przyjazdem serwisu. | TAK
33. | Instalacja, uruchomienie i minimum trzy szkolenia użytkowników w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych oraz interpretacji wyników musi być wykonana przez autoryzowanego przedstawiciela producenta analizatora zgodnie z procedurami producenta na koszt Wykonawcy. Pierwsze szkolenie w momencie uruchomienia analizatora. Dwa pozostałe w terminie uzgodnionym z kierownikiem laboratorium. ¦Szkolenie potwierdzone certyfikatem. | TAK, podać dane przedstawiciela, który przeprowadzi szkolenie.
34. | Wykonawca podłączy na własny koszt oferowany analizator do sieci informatycznej funkcjonującej w laboratorium (KS-SOLAB, firmy KAMSOFT) w terminie do 7 dni od uruchomienia analizatora. W przypadku pojawienia się nowych wersji/zmian w oprogramowaniu analizatora, metodyce oznaczeń Wykonawca w ciągu 7 dni od ukazania się zmiany dokona na własny koszt aktualizacji oraz zmian (jeżeli takie będą potrzebne) w podłączeniu do sieci informatycznej laboratorium. | TAK
35. | Stół mobilny pod w/w aparat. | TAK
36. | Odczynniki gotowe do użycia i trwałe po otwarciu przez min. 3 miesiące. | TAK
UWAGA: Odpowiedź "NIE" spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.
| Data: |  | Pieczątka i podpis Wykonawcy:
Załącznik nr 3a do SIWZ
Dotyczy PAKIET 10:
Parametry graniczne analizatora koagulologicznego
Lp | Parametr | Parametr graniczny | Potwierdzenie spełnienia warunków TAK/NIE | Wskazanie strony oferty na potwierdzenie spełnienia wymagań
Zamawiający na każdym etapie postępowania przetargowego może zażądać od ubiegającego się o zamówienie dodatkowych informacji wyjaśniających w formie ulotek, instrukcji obsługi, itp.
1. | Aparat automatyczny fabrycznie nowy. Rok produkcji 2018. | TAK, podać rok produkcji analizatora, producenta, typ
2. | Stabilność odczynników na pokładzie analizatora min. 5 dni. | TAK
3. | Analizator wyposażony w wewnętrzny czytnik kodów kreskowych. | TAK
4. | Wprowadzanie danych kalibracyjnych / parametrów odczynników przy pomocy kodów kreskowych dla PT, APTT, Fibrynogen, d-dimer. | TAK
5. | Możliwość wykonania oznaczenia na próbkach pierwotnych, wtórnych. | TAK
6. | Pozycje chłodzone dla odczynników minimum 10. | TAK
7. | Wydajność analizatora głównego co najmniej 120 oznaczeń na godzinę dla PT . | TAK
8. | Stosowane metody: optyczna, chromogenna i immunologiczna. | TAK
9. | Oddzielne systemy pipetujące dla odczynników i prób badanych. | TAK
10. | Ilość pozycji w analizatorze głównym dla próbek badanych minimum 40, możliwość ciągłego dostawiania próbek bez konieczności przerywania pracy analizatora . | TAK
11. | Priorytetowe oznaczanie próbek cito lub dodatkowy pokład dla próbki cito.
12. | Aplikacja umożliwiająca zarządzanie odczynnikami na pokładzie analizatora : kontrola trwałości odczynnika na pokładzie, objętości, numeru serii. | TAK
13. | Możliwość automatycznego powtarzania pomiaru w przypadku wyniku budzącego wątpliwość oraz wyników poza liniowością metody. | TAK
14. | Oznaczenia wykonywane przy użyciu jednorazowych kuwet, pojedynczych, nie łączonych w rotory lub segmenty. | TAK
15. | Automatyczny transfer nowych kuwet do bloku pomiarowego i zużytych kuwet z bloku pomiarowego do pojemnika na odpady. | TAK
16. | Automatyczne skanowanie próbek podawanych na statywach. | TAK
17. | W analizatorze aplikacja umożliwiająca prowadzenie kontroli jakości (wykres Levey- Jennings’a). | TAK
18. | W analizatorze głównym aplikacja umożliwiająca prowadzenie kontroli jakości (wykres Levy- Jennings’a). | TAK
19. | Analizatory, odczynniki, płyny czyszczące, części wymienialne muszą pochodzić od jednego producenta. | TAK
20. | Płyny eksploatacyjne wykorzystywane przy wykonywaniu oznaczeń używane w oryginalnych opakowaniach (bez konieczności przelewania). | TAK
21. | Płyny eksploatacyjne wykorzystywane przy wykonywaniu oznaczeń używane w oryginalnych opakowaniach (bez konieczności przelewania). | TAK
22. | Płyny eksploatacyjne wykorzystywane przy wykonywaniu oznaczeń używane w oryginalnych opakowaniach (bez konieczności przelewania). | TAK
23. | Analizator wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS o czasie podtrzymania pracy minimum 20 minut (pełen koszt serwisowania urządzenia zasilającego ponosi Wykonawca). | TAK
24. | Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim. | TAK
25. | Ulotki dołączone do opakowań odczynników muszą być wydrukowane w języku polskim. Zamawiający dopuszcza przesyłanie wersji elektronicznych ulotek na adres mailowy: laboratorium@spzoz-miedzychod.com.pl m.kowalak-klejdzinska@spzoz-miedzychod.com.pl | TAK
26. | W okresie związania umową Wykonawca zagwarantuje pełen zakres bezpłatnych usług serwisowych wykonywanych przez autoryzowany serwis producenta analizatora (przyjazd, robocizna, części). Wykonawca poda dane osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za serwisowania analizatora (nazwisko, imię, nr telefonu komórkowego, poczta e-mail). Wykonawca przedstawi certyfikat potwierdzający autoryzację serwisu. | TAK, podać dane inżyniera serwisowego/ przedstawić certyfikat
27. | W przypadku niemożności naprawy analizatora Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt nowy analizator o cechach nie gorszych od oferowanego w postępowaniu przetargowym. | TAK
28. | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu w okresie związania umową Wykonawca zobowiązany jest do wymiany, na własny koszt, analizatora na nowy. | TAK
29. | W okresie związania umową Wykonawca wykona na koszt własny, minimum dwa (po jednym w każdym roku użytkowania analizatora) bezpłatne przeglądy serwisowe. Wykonawca powiadomi dzierżawiącego analizator o planowanym przeglądzie serwisowym z wyprzedzeniem 5 dni roboczych przed przyjazdem serwisu. | TAK
30. | Instalacja, uruchomienie i minimum trzy szkolenia użytkowników w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych oraz interpretacji wyników musi być wykonana przez autoryzowanego przedstawiciela producenta analizatora zgodnie z procedurami producenta na koszt Wykonawcy. Pierwsze szkolenie w momencie uruchomienia analizatora. Dwa pozostałe w terminie uzgodnionym z kierownikiem laboratorium. ¦Szkolenie potwierdzone certyfikatem. | TAK, podać dane przedstawiciela, który przeprowadzi szkolenie.
31. | Wykonawca podłączy na własny koszt oferowany analizator do sieci informatycznej funkcjonującej w laboratorium (KS-SOLAB, firmy KAMSOFT) w terminie do 7 dni od uruchomienia analizatora. W przypadku pojawienia się nowych wersji/zmian w oprogramowaniu analizatora, metodyce oznaczeń, Wykonawca w ciągu 7 dni od ukazania się zmiany dokona na własny koszt aktualizacji oraz zmian (jeżeli takie będą potrzebne) w podłączeniu do sieci informatycznej laboratorium. | TAK
UWAGA: Odpowiedź "NIE" spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.
| Data: |  | Pieczątka i podpis Wykonawcy:
Załącznik nr 3a do SIWZ
Dotyczy PAKIET 11:
Parametry graniczne analizatora hematologicznego
Lp | Parametr | Parametr graniczny | Potwierdzenie spełnienia warunków TAK/NIE | Wskazanie strony oferty na potwierdzenie spełnienia wymagań
Zamawiający na każdym etapie postępowania przetargowego może zażądać od ubiegającego się o zamówienie dodatkowych informacji wyjaśniających w formie ulotek, instrukcji obsługi, itp.
1. | Dwa analizatory fabrycznie nowe. Rok produkcji 2018. | TAK podać rok produkcji analizatora
2. | Wydajność każdego z analizatorów – min. 40 oznaczeń/godz. w trybie CBC+5DIFF. | TAK
3. | Rozdział WBC na 5 populacji przy użyciu: Cytomerii. Pomiar optyczny: Absorbancja. Pomiar impedancji. | TAK
4. | Liniowość ( bez rozcieńczania) z pierwszego pobrania do min. WBC 0,00 - 300 tys./ µl, PLT 0,00 - 2500 tys./ µl RBC 0,00 – 8000 tys./ µl HGB 0,00 – 24g/dl HCT 0,00– 67%. | TAK
5. | Pomiar HGB : metoda spektrofotometrii. | TAK
6. | Parametry wydawane na wyniku : WBC, 5 parametrowy rozdział krwinek białych wyrażony w # i % (neutrocyty, eozynocyty, bazocyty, monocyty, limfocyty), LIC # i % ponadto: RBC,HGB, HCT,MCV, MCH, MCHC, MCHC, RDW – CV, PLT. MPV, PDW P-LCC, P-LCR, RDW - SD | TAK
7. | Maksymalnie 4 odczynniki robocze, odczynniki – bez cyjanku | TAK
8. | Odczynniki robocze, materiały kontrolne, akcesoria itp. pochodzą od producenta oferowanego analizatora. | TAK
9. | Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie. | TAK
10. | Sposób podawania próbki – manualny z otwartej probówki oraz automatyczny z użyciem podajnika dostosowanego do różnego typu systemów zamkniętych, na co najmniej 40 próbówek (co najmniej jeden analizator z podajnikiem). | TAK
11. | Objętość próbki nie większa niż: - w systemie podawania manualnego oraz w systemie podawania automatycznego - 20µl. | TAK
12. | Automatyczne czyszczenie igły pobierającej. | TAK
13. | Archiwizacja danych w analizatorze (bez dołączania komputera zewnętrznego) minimum 10000 wyników dane numeryczne oraz graficzne dla każdego wyniku. | TAK
14. | Możliwość automatycznego przeszukiwania bazy danych w celu odnalezienia i porównania wyników wybranego pacjenta. | TAK
15. | Kontrola jakości – 3 poziomy kontroli (niski, normalny, wysoki). | TAK
16. | Kontrola jakości z zastosowaniem reguł Westgarda z graficzną prezentacją i statystyczną oceną wyników kontroli. | TAK
17. | Wewnątrz laboratoryjny program kontroli jakości badań połączony z między laboratoryjną, bezpłatną ocena jakości. | TAK
18. | Wykonawca podłączy na własny koszt oferowany analizator do sieci informatycznej funkcjonującej w laboratorium (KS-SOLAB, firmy KAMSOFT) w terminie do 7 dni od uruchomienia analizatora. W przypadku pojawienia się nowych wersji/zmian w oprogramowaniu analizatora, metodyce oznaczeń, Wykonawca, w ciągu 7 dni od ukazania się zmiany dokona na własny koszt aktualizacji oraz zmian (jeżeli takie będą potrzebne) w podłączeniu do sieci informatycznej laboratorium. | TAK
19. | Przystosowanie analizatora do pracy w systemie całodobowym | TAK
20. | Analizatory, odczynniki, kontrole, i materiały zużywalne od jednego producenta. | TAK
21. | Drukarka laserowa. | TAK
22. | Wewnętrzny czytnik kodów paskowych w podajniku. | TAK
23. | Wyposażenie w UPS podtrzymujący pracę aparatu w przypadku awarii zasilania przez okres min. 30 minut. | TAK
24. | Wykonawca zapewni w ramach czynszu dzierżawnego serwis producencki na czas trwania umowy. | TAK
25. | Obsługa serwisowa w dni robocze 24 h. | TAK
26. | Czas reakcji serwisu – maksimum 24 h od zgłoszenia. | TAK
27. | Menu analizatorów w języku polskim. | TAK
28. | Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim. | TAK
29. | W ramach czynszu dzierżawnego przegląd aparatów zgodnie z zaleceniem producenta. | TAK
30. | Szkolenie pracowników laboratorium w obsłudze aparatu i interpretacji wyników. | TAK
31. | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu w okresie związania umową Wykonawca zobowiązany jest do wymiany, na własny koszt, analizatora na nowy. | TAK
32. | Ulotki dołączone do opakowań odczynników muszą być wydrukowane w języku polskim. Zamawiający dopuszcza przesyłanie wersji elektronicznych ulotek na adres mailowy: laboratorium@spzoz-miedzychod.com.pl m.kowalak-klejdzinska@spzoz-miedzychod.com.pl | TAK
33. | W przypadku niemożności naprawy analizatora Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt nowy analizator o cechach nie gorszych od oferowanego w postępowaniu przetargowym. | TAK
UWAGA: Odpowiedź "NIE" spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.
| Data: |  | Pieczątka i podpis Wykonawcy:
Załącznik nr 3a do SIWZ
Dotyczy PAKIET 12:
Parametry graniczne analizatora biochemicznego
Lp | Parametr | Parametr graniczny | Potwierdzenie spełnienia warunków TAK/NIE | Wskazanie strony oferty na potwierdzenie spełnienia wymagań
Zamawiający na każdym etapie postępowania przetargowego może zażądać od ubiegającego się o zamówienie dodatkowych informacji wyjaśniających w formie ulotek, instrukcji obsługi, itp.
1. | Analizator biochemiczny – fabrycznie nowy. Rok produkcji 2018. | TAK, podać rok produkcji analizatora, producenta, typ
2. | Możliwość 24 godzinnej pracy. | TAK
3. | Możliwość pracy w trybie – CITO. | TAK
4. | Minimalna liczba oznaczeń fotometrycznych – 300 ozn./ godz. | TAK
5. | Odczynniki, kalibratory, kontrole w 90% pochodzące od tego samego producenta co analizator. | TAK
6. | Odczynniki płynne gotowe do użycia. | TAK
7. | Odczynniki w kasetach – zabezpieczenie przed parowaniem odczynnika. | TAK
8. | Minimalna ilość odczynników na pokładzie 30. | TAK
9. | Pomiar w kuwetach jednorazowych. | TAK
10. | Ciągła dostępność do analizatora ( możliwość dokładania nowych odczynników oraz próbek bez konieczności przerywania pracy analizatora). | TAK
11. | Obecny czujnik poziomu płynów. | TAK
12. | W przypadku aparatu „nastołowego” wykonawca dostarcza stół pod aparat. | TAK
13. | Możliwość rozcieńczania próbek po przekroczeniu granicy liniowości. | TAK
14. | Chłodzone miejsca odczynnikowe. | TAK
15. | Chłodzone pozycje w statywach dla kalibratorów i kontrolek. | TAK
16. | Automatyczna ocena kontroli jakości. | TAK
17. | Pomiar w zakresie od 340 nm do 800 nm. | TAK
18. | Wymagane typy pomiaru: fotometryczny, monochromatyczny, bichromatyczny, punktu końcowego z próbą ślepą, kinetyczny. | TAK
19. | Detektor wykrywania skrzepów i mikroskrzepów w materiale badanym oraz pęcherzyków powietrza. | TAK
20. | Automatyczne udrażnianie igły pobierającej próbki. | TAK
21. | Możliwość wykonywania badań w: surowicy, osoczu, mocz, płyny ustrojowe, płyn mózgowo-rdzeniowy, hemolizat, krew pełna. | TAK
22. | Normy dla oznaczanych parametrów z uwzględnieniem płci i wieku. | TAK
23. | Wykonywanie badań z próbek pediatrycznych. | TAK
24. | Jednostka do uzdatniania wody potrzebna do analizatora – zapewnia wykonawca. | TAK
25. | Program kontroli jakości z możliwością graficznej prezentacji ( wykresy Levey-Jeningsa). | TAK
26. | Instrukcja obsługi (oprogramowanie) analizatora w języku polskim. | TAK
27. | Instalacja, uruchomienie i minimum trzy szkolenia użytkowników w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych oraz interpretacji wyników musi być wykonana przez autoryzowanego przedstawiciela producenta analizatora zgodnie z procedurami producenta na koszt Wykonawcy. Pierwsze szkolenie w momencie uruchomienia analizatora. Dwa pozostałe w terminie uzgodnionym z kierownikiem laboratorium. ¦Szkolenie potwierdzone certyfikatem. | TAK, podać dane przedstawiciela, który przeprowadzi szkolenie.
28. | Analizator wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS o czasie podtrzymania pracy minimum 20 minut (pełen koszt serwisowania urządzenia zasilającego ponosi Wykonawca). | TAK
29. | Ulotki dołączone do opakowań odczynników muszą być wydrukowane w języku polskim. Zamawiający dopuszcza przesyłanie wersji elektronicznych ulotek na adres mailowy: laboratorium@spzoz-miedzychod.com.pl m.kowalak-klejdzinska@spzoz-miedzychod.com.pl | TAK
30. | W okresie związania umową Wykonawca zagwarantuje pełen zakres bezpłatnych usług serwisowych wykonywanych przez autoryzowany serwis producenta analizatora (przyjazd, robocizna, części). Wykonawca poda dane osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za serwisowania analizatora (nazwisko, imię, nr telefonu komórkowego, poczta e-mail). Wykonawca przedstawi certyfikat potwierdzający autoryzację serwisu. | TAK, podać dane inżyniera serwisowego/ przedstawić certyfikat
31. | Czas reakcji serwisu: do 1 godziny od momentu zgłoszenia (telefonicznie, pocztą e-mail) - kontakt telefoniczny z inżynierem serwisowym w godzinach pracy serwisu; przyjazd do laboratorium (o ile zachodzi taka potrzeba) maksymalnie do 24 godzin od momentu kontaktu z serwisem (pn - pt). Jeżeli zgłoszenie nastąpiło w piątek, przyjazd do laboratorium do godziny 9:00 w najbliższy poniedziałek. | TAK
32. | W przypadku niemożności naprawy analizatora Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt nowy analizator o cechach nie gorszych od oferowanego w postępowaniu przetargowym. | TAK
33. | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu w okresie związania umową Wykonawca zobowiązany jest do wymiany, na własny koszt, analizatora na nowy. | TAK
34. | W okresie związania umową Wykonawca wykona na koszt własny, minimum dwa (po jednym w każdym roku użytkowania analizatora) bezpłatne przeglądy serwisowe. Wykonawca powiadomi dzierżawiącego analizator o planowanym przeglądzie serwisowym z wyprzedzeniem 5 dni roboczych przed przyjazdem serwisu. | TAK
35. | Wykonawca podłączy na własny koszt oferowany analizator do sieci informatycznej funkcjonującej w laboratorium (KS-SOLAB, firmy KAMSOFT) w terminie do 7 dni od uruchomienia analizatora. W przypadku pojawienia się nowych wersji/zmian w oprogramowaniu analizatora, metodyce oznaczeń, Wykonawca, w ciągu 7 dni od ukazania się zmiany dokona na własny koszt aktualizacji oraz zmian (jeżeli takie będą potrzebne) w podłączeniu do sieci informatycznej laboratorium. | TAK
36. | Zapewnienie zewnątrz laboratoryjnej niezależnej Międzynarodowej Kontroli Jakości dla oznaczanych parametrów na koszt oferenta. | TAK
UWAGA: Odpowiedź "NIE" spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.
| Data: |  | Pieczątka i podpis Wykonawcy:
Załącznik nr 3a do SIWZ
Dotyczy PAKIET 13:
Parametry graniczne półautomatycznego analizatora do analizy moczu i paski testowe
Lp | Parametr | Parametr graniczny | Potwierdzenie spełnienia warunków TAK/NIE | Wskazanie strony oferty na potwierdzenie spełnienia wymagań
Zamawiający na każdym etapie postępowania przetargowego może zażądać od ubiegającego się o zamówienie dodatkowych informacji wyjaśniających w formie ulotek, instrukcji obsługi, itp.
1. | Półautomatyczny analizator moczu nowy fabrycznie. Rok produkcji 2018. | TAK, podać rok produkcji analizatora, producenta, typ
2. | Odczyt 10 parametrów fizykochemicznych moczu: ciężar właściwy, pH, białko, glukoza, urobilinogen, bilirubina, ciała ketonowe, azotyny, erytrocyty, leukocyty. | TAK
3. | Pamięć min. 1000 wyników pacjentów i min. 300 wyników kontroli jakości. | TAK
4. | Flagowanie wyników patologicznych. | TAK
5. | Czułość pola glukozy min. 30 mg/dl a białka min. 15mg/dl. | TAK
6. | Automatyczne usuwanie zużytych pasków. | TAK
7. | Wydajność min.500 ozn/godzinę. | TAK
8. | Pasek kalibracji do codziennej autokalibracji zainstalowany na aparacie na stałe i dodatkowo rekalibracja zewnętrzna co 4 tygodnie. | TAK
9. | Paski, kalibratory, i kontrole od jednego producenta, kompatybilne z oferowanym aparatem. | TAK
10. | Paski charakteryzujące się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego wynik pomiaru. | TAK
11. | Odczyt parametrów fizykochemicznych moczu za pomocą pasków których pola testowe mocowane są bez użycia kleju. | TAK
12. | Analizator wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS o czasie podtrzymania pracy minimum 20 minut (pełen koszt serwisowania urządzenia zasilającego ponosi Wykonawca). | TAK
13. | Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim | TAK
14. | Ulotki dołączone do opakowań odczynników muszą być wydrukowane w języku polskim. Zamawiający dopuszcza przesyłanie wersji elektronicznych ulotek na adres mailowy: laboratorium@spzoz-miedzychod.com.pl m.kowalak-klejdzinska@spzoz-miedzychod.com.pl | TAK
15. | W okresie związania umową Wykonawca zagwarantuje pełen zakres bezpłatnych usług serwisowych (przyjazd, robocizna, części). Wykonawca poda dane osoby odpowiedzialnej za serwisowania analizatora (nazwisko, imię, nr telefonu komórkowego, poczta e-mail). | TAK
16. | Czas reakcji serwisu: do 1 godziny od momentu zgłoszenia (telefonicznie, pocztą e-mail) - kontakt telefoniczny z inżynierem serwisowym w godzinach pracy serwisu; przyjazd do laboratorium (o ile zachodzi taka potrzeba) maksymalnie do 24 godzin od momentu kontaktu z serwisem (pn - pt). Jeżeli zgłoszenie nastąpiło w piątek, przyjazd do laboratorium do godziny 9:00 w najbliższy poniedziałek. | TAK
17. | W przypadku niemożności naprawy analizatora Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt nowy analizator o cechach nie gorszych od oferowanego w postępowaniu przetargowym. | TAK
18. | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu w okresie związania umową Wykonawca zobowiązany jest do wymiany, na własny koszt, analizatora na nowy. | TAK
19. | W okresie związania umową Wykonawca wykona na koszt własny, minimum dwa (po jednym w każdym roku użytkowania analizatora) bezpłatne przeglądy serwisowe. Wykonawca powiadomi dzierżawiącego analizator o planowanym przeglądzie serwisowym z wyprzedzeniem 5 dni roboczych przed przyjazdem serwisu. | TAK
20. | Instalacja, uruchomienie i minimum trzy szkolenia użytkowników w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych oraz interpretacji wyników musi być wykonana przez autoryzowanego przedstawiciela producenta analizatora zgodnie z procedurami producenta na koszt Wykonawcy. Pierwsze szkolenie w momencie uruchomienia analizatora. Dwa pozostałe w terminie uzgodnionym z kierownikiem laboratorium. ¦Szkolenie potwierdzone certyfikatem. | TAK, podać dane przedstawiciela, który przeprowadzi szkolenie.
21. | Wykonawca podłączy na własny koszt oferowany analizator do sieci informatycznej funkcjonującej w laboratorium (KS-SOLAB, firmy KAMSOFT) w terminie do 7 dni od uruchomienia analizatora. W przypadku pojawienia się nowych wersji/zmian w oprogramowaniu analizatora, metodyce oznaczeń, Wykonawca, w ciągu 7 dni od ukazania się zmiany dokona na własny koszt aktualizacji oraz zmian (jeżeli takie będą potrzebne) w podłączeniu do sieci informatycznej laboratorium. | TAK
UWAGA: Odpowiedź "NIE" spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.
| Data: |  | Pieczątka i podpis Wykonawcy:
Załącznik nr 3a do SIWZ
Dotyczy PAKIET 18:
Parametry graniczne analizatora do badań autoimunologicznych i infekcyjnych
Lp | Parametr | Parametr graniczny | Potwierdzenie spełnienia warunków TAK/NIE | Wskazanie strony oferty na potwierdzenie spełnienia wymagań
Zamawiający na każdym etapie postępowania przetargowego może zażądać od ubiegającego się o zamówienie dodatkowych informacji wyjaśniających w formie ulotek, instrukcji obsługi, itp.
1. | Zestawy testowe ELISA do oznaczania przeciwciał przeciwko Adenowirusowi IgA i IgG: • Antygen: lizaty komórkowe komórek MRC-5 zainfekowanych szczepem adenowirusa „Adenoid 6”. • Test półilościowy w klasie IgA (1 kalibrator cut-off), ilościowy w klasie IgG (3 kalibratory) • Osobny zestaw dla klasy IgA i IgG • Odczynniki znakowane kolorami • Bufor do rozcieńczania próbek, kalibratory, kontrole, koniugat enzymatyczny- gotowe do użycia • Bufor do płukania 10-krotnie skoncentrowany • Płytka mikrotitracyjna z oddzielnie odłamywanymi studzienkami • Odczyt przy długości fali 450 nm • Zestawy mają okres ważności co najmniej 12 miesięcy, a po otwarciu są trwałe co najmniej 4 miesiące | TAK
2. | Zestawy testowe ELISA do oznaczania przeciwciał przeciwko Mycoplasma pneumoniae IgG, IgM: • Antygen: ekstrakt Mycoplasma pneumoniae szczepu Mac ATCC 15531 • Test półilościowy w klasie IgM (1 kalibrator cut-off), ilościowy w klasie IgG (3 kalibratory) • Osobny zestaw dla klasy IgG i IgM • Odczynniki znakowane kolorami • Bufor do rozcieńczania próbek, kalibratory, kontrole, koniugat enzymatyczny- gotowe do użycia • bufor do rozcieńczania próbek w klasie IgM zawiera absorbent IgG i RF (bez konieczności zakupu dodatkowych odczynników) • Bufor do płukania 10-krotnie skoncentrowany • Płytka mikrotitracyjna z oddzielnie odłamywanymi studzienkami • Odczyt przy długości fali 450 nm • Zestawy mają okres ważności co najmniej 12 miesięcy, a po otwarciu są trwałe co najmniej 4 miesiące | TAK
3. | Zestawy ELISA do diagnostyki EBV-CA: • Antygen: natywny, oczyszczonym w chromatografii powinowactwa antygen otoczki wirusa Epsteina-Barr (Epstein-Barr-Virus-Capsid-Antigen; EBV-CA) • Oddzielny zestaw do oznaczania przeciwciał w klasie IgG i IgM • Zestaw do oznaczania przeciwciał w klasie IgG – ilościowy (3 kalibratory) • Zestaw do oznaczania przeciwciał w klasie IgM – półilościowy, bufor do rozcieńczania próbek zawiera absorbent IgG i RF (bez konieczności zakupu dodatkowych odczynników) • Kontrola pozytywna i negatywna w zestawie (gotowe do użycia) • Odczynniki znakowane kolorami • Bufor do rozcieńczania próbek gotowy do użycia | TAK
4. | Test do diagnostyki przeciwciał przeciw CCP: • Test ilościowy ELISA z możliwością wykonania oznaczenia półilościowo z wykorzystaniem kalibratora cut-off • 5 kalibratorów (gotowe do użycia) • Antygen: oryginalny rekombinowany peptyd II generacji • Koniugat – przeciwciała antyludzkie (królicze) znakowane peroksydazą IgG • Płytka mikrotitracyjna z oddzielnie odłamywanymi paskami mikroprobówek - każdy z 8 osobno odłamywanymi studzienkami reakcyjnymi opłaszczonymi antygenem. • Odczynniki znakowane kolorami (kalibratory, kontrola pozytywna, kontrola negatywna, koniugat enzymatyczny). • Kontrola pozytywna i negatywna, kalibratory, bufor do rozcieńczania próbek, substrat i roztwór stopujący gotowe do użycia. • Bufor do płukania 10-krotnie skoncentrowany. • Termin ważności odczynników co najmniej 10 miesięcy, płytka mikrotitracyjna po otwarciu – co najmniej 4 miesiące. | TAK
5. | Zestaw ELISA do diagnostyki czynnika reumatoidalnego (RF): • Antygen: fragmentem Fc ludzkich IgG wyizolowanych z ludzkiej surowicy (w klasie IgM), fragment koziej IgG wyizolowany z surowicy koziej (w klasie IgG) • Test ilościowy (min. 3 kalibratory – gotowe do użycia), z możliwością wykonania badania półilościowo z 1 kalibratorem cut-off • Mikropłytka typu break-off (dzielone studzienki reakcyjne) • Kontrola pozytywna i negatywna- gotowe do użycia • Odczynniki znakowane kolorami, oobe zesatwy dla klasy IgG i IgM • Bufor do rozcieńczania próbek gotowy do użycia • Bufor do płukania 10-krotnie skoncentrowany • Substrat i roztwór stopujący – gotowe do użycia • Termin ważności odczynników co najmniej 10 miesięcy, płytka mikrotitracyjna po otwarciu co najmniej 4 miesiące • Czas wykonania oznaczenia – nie przekraczający 90 min. • Odczyt przy długości fali 450 nm | TAK
6. | Zestawy ELISA do diagnostyki przeciwciał przeciwko transglutaminazie tkankowej: • Antygen: rekombinowana ludzka transglutaminaza tkankowa • Test ilościowy (min. 3 kalibratory – gotowe do użycia) do oznaczania przeciwciał w klasie IgA, z możliwością wykonania badania półilościowo z 1 kalibratorem cut-off • Dla klasy IgG – test połilościowy • Mikropłytka typu break-off (dzielone studzienki reakcyjne) • Kontrola pozytywna i negatywna- gotowe do użycia • Koniugat enzymatyczny: znakowane peroksydazą anty-ludzkie IgA (królicze) • Odczynniki znakowane kolorami • Bufor do rozcieńczania próbek gotowy do użycia, bufor do płukania 10-krotnie skoncentrowany • Substrat i roztwór stopujący – gotowe do użycia • Termin ważności odczynników co najmniej 10 miesięcy, płytka mikrotitracyjna po otwarciu – co najmniej 4 miesiące • Odczyt przy długości fali 450 nm | TAK
7. | Zestawy ELISA do badania przeciwciał przeciwko RSV: • Antygen: inaktywowany oczyszczony lizat komórek vero zainfekowanych wirusem RS szczep „Long” • Oddzielny zestaw do oznaczania klasy IgG i IgM w surowicy • Ocena ilościowa w klasie IgG (3 kalibratory), w klasie IgM ocena półilościowa (kalibrator cut off) • Odczynnik (bufor) do rozcieńczania surowicy dla zestawu do badania przeciwciał klasy IgM, zawiera absorbent czynnika reumatoidalnego i IgG, dzięki temu nie jest konieczna osobna absorbcja • Kontrola pozytywna i negatywna w zestawie (gotowe do użycia) • Odczynniki znakowane kolorami • Bufor do rozcieńczania próbek gotowy do użycia, bufor do płukania 10-krotnie skoncentrowany • Zestawy mają okres ważności co najmniej 10 miesięcy, a po otwarciu płytka mikrotitracyjna jest trwała co najmniej 4 miesiące | TAK
8. | Zestawy ELISA do oznaczania przeciwciał przeciw Borrelia w surowicy: • Kalibratory do wykreślenia krzywej kalibracyjnej - gotowe do użycia, • Testy ilościowe w klasie IgG i IgM - oddzielne zestawy • Kalibratory znakowane kolorami o różnym natężeniu barwy • Krzywa kalibracyjna oparta jest na 3 punktach (dla obu klas Ig) • Odczynnik (bufor) do rozcieńczania surowicy dla zestawu do badania przeciwciał klasy IgM, zawiera absorbent czynnika reumatoidalnego i IgG, dzięki temu nie jest konieczna osobna absorbcja. • Zestawy mają okres ważności co najmniej 10 miesięcy, a po otwarciu są trwałe co najmniej 4 miesiące • Zestawy zawierają wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania oznaczeń • Płyta mikrotitracyjna opłaszczona jest pełnym ekstraktem Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii i Borrelia afzelii, zawierającym natywne antygeny. Test do oceny przeciwciał w klasie IgG dodatkowo zawiera antygen rekombinowany VlsE, w celu zwiększenia czułości. | TAK
9. | Zestawy testowe do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia w klasie IgG i IgM (test potwierdzenia) - testy paskowe: • Jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta. • Na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy. • Pasek testowy zawiera osobno naniesione antygeny w postaci linii. • Antygeny w klasie IgG: rekombinowane (VlsE Borrelia burgdorferi, VlsE B. garinii, VlsE B. afzelii, lipidy charakterystyczne dla fazy późnej: lipid Borrelia afzelii, lipid Borrelia burgdorferi, p83, p41, p39, wysokospecyficzne dimeryczne OspC, p58, p21, p20, p19, p18). • Antygeny w klasie IgM: VlsE Borrelia burgdorferi, wysoko oczyszczona rekombinowana flagelina (p41), i BmpA (p39) oraz wysoko oczyszczone rekombinowane, wysokospecyficzne dimeryczne antygeny OspC (p25) z Borrelia afzelii, Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii i Borrelia spielmanii • Każdy pasek dodatkowo zawiera dwie linie kontrolne: dla koniugatu IgG i IgM oraz linię kontrolną dla mieszanki klas IgG i IgM. • Osobne zestawy dla klasy IgG i IgM • Zestawy zawierają wszelkie potrzebne do inkubacji odczynniki. • Brak konieczności zużywania pasków testowych na tzw. cut off lub kalibrację. • Ocena i archiwizacja wyników elektroniczna | TAK
10. | Zestaw ELISA do diagnostyki przeciwciał przeciw Parvowirusowi B19: • Oddzielny zestaw testowy do oceny przeciwciał w klasie IgM i IgG, • Test ELISA ilościowy ( 4 kalibratory) w klasie IgG z możliwością wykonania oznaczenia półilościowo z wykorzystaniem kalibratora cut-off • Test ELISA półilościowy w klasie IgM (1 kalibrator), • Antygen: rekombinowane białko strukturalne wirusa ekspresjonowane w komórkach eukariotycznych, • Odczynniki znakowane kolorami (kalibratory, kontrola pozytywna, kontrola negatywna, koniugat enzymatyczny), • Bufor do rozcieńczania próbek w klasie IgM zawiera absorbent przeciwciał IgG i RF (bez konieczności zakupu dodatkowych odczynników) | TAK
11. | Zestaw ELISA do oznaczania przeciwciał przeciwko Chlamydia pneumoniae: • Źródło antygenu: komórki zainfekowane szczepem „CWL-029” • Dla oceny przeciwciał w klasie IgM– wyniki półilościowe (1 kalibrator cut-off), dla oceny przeciwciał w klasie IgG – wyniki ilościowe (3 kalibratory) • Bufor do rozcieńczania próbek w klasie IgM zawiera absorbent przeciwciał IgG i RF (bez konieczności zakupu dodatkowych odczynników) • Odczynniki znakowane kolorami • Bufor do rozcieńczania próbek, kalibratory, kontrole, koniugat enzymatyczny- gotowe do użycia, bufor do płukania 10-krotnie skoncentrowany • Odczyt przy długości fali 450 nm • Zestawy mają okres ważności co najmniej 12 miesięcy, a po otwarciu są trwałe co najmniej 4 miesiące | TAK
12. | Zestawy testowe ELISA do oznaczania przeciwciał przeciwko Chlamydia trachomatis: • Antygen: oczyszczony MOMP • Oddzielny zestaw testowy do oceny przeciwciał w klasie IgG, IgM • Dla oceny przeciwciał w klasie IgG – wyniki ilościowe (3 punkty kalibracyjne) • Dla oceny przeciwciał w klasie IgM– wyniki półilościowe (1 kalibrator cut-off) • Odczynniki znakowane kolorami • Bufor do rozcieńczania próbek gotowy do użycia, bufor do płukania 10-krotnie skoncentrowany • Bufor do rozcieńczania próbek w klasie IgM zawiera absorbent przeciwciał IgG i RF (bez konieczności zakupu dodatkowych odczynników) • Odczyt przy długości fali 450 nm • Zestawy mają okres ważności co najmniej 12 miesięcy, a po otwarciu są trwałe co najmniej 4 miesiące | TAK
13. | Zestawy ELISA do diagnostyki HSV 1/ 2: • Antygen: mieszanka antygenów HSV-1, HSV-2 • Oddzielny zestaw do oznaczania przeciwciał w klasie IgG, IgM • Zestaw do oznaczania przeciwciał w klasie IgG – ilościowy (minimum 3 kalibratory) • Zestaw do oznaczania przeciwciał w klasie IgM – półilościowy, bufor do rozcieńczania próbek zawiera absorbent IgG i RF (bez konieczności zakupu dodatkowych odczynników) • Kontrola pozytywna i negatywna w zestawie (gotowe do użycia) • Odczynniki znakowane kolorami • Bufor do rozcieńczania próbek gotowy do użycia • Bufor do płukania 10-krotnie skoncentrowany • Inkubacja w temperaturze pokojowej, bez konieczności używania inkubatora • Brak konieczności zużycia studzienek reakcyjnych płyty mikrotitracyjnej na tzw. „blank” | TAK
14. | Testy do oznaczania profili alergicznych: • testy paskowe • jeden pasek testowy przeznaczony do diagnostyki jednego pacjenta • weryfikacja reakcji krzyżowych za pomocą cross-reactive carbohydrate determinant CCD (naniesiony na każdy pasek testowy w każdym profilu alergenów) • ocena pasków ilościowa, wynik podawany także w standardowej skali sześciu klas (EAST) • pasek testowy musi zawierać osobno naniesione alergeny na membranach w postaci linii w celu łatwej interpretacji wyniku • przechowywanie próbek pacjentów do 14 dni w temp. + 2 do +8 °C bez konieczności zamrażania w tym czasie • odczyt wyników za pomocą programu komputerowego w języku polskim | TAK
15. | Profil pediatryczny: gx Mieszanina traw 2 (tymotka łąkowa, żyto zwyczajne) t3 Brzoza w6 Bylica d1 Dermatophagoides pteronyssinus d2 Dermatophagoides farinae e1 Kot e2 Pies e3 Koń m2 Cladosporium herbarum m3 Aspergillus fumigatus m6 Alternaria alternata f1 Białko jaja f75 Żółtko jaja f2 Mleko krowie f3 Dorsz f76 α-Laktoalbumina f77 β-Lactoglobulina f78 Kazeina e204 BSA f4 Mąka pszenna f9 Ryż f14 Soja f13 Orzech ziemny f17 Orzech laskowy f31 Marchew f35 Ziemniak f49 Jabłko Marker CCD Kalibrator 5 Kalibrator 4 Kalibrator 3 Kalibrator 2 Kalibrator 1 | TAK
16. | Profil wziewny: g1 Tomka wonna g3 Kupkówka pospolita g6 Tymotka łąkowa g12 Żyto t2 Olcha t3 Brzoza t4 Leszczyna t7 Dąb w1 Ambrozja w6 Bylica w9 Babka lancetowata d1 Dermatophagoides pteronyssinus d2 Dermatophagoides farinae e1 Kot e2 Pies e3 Koń m1 Penicillium notatum m2 Cladosporium herbarum m3 Aspergillus fumigatus m6 Alternaria alternata Marker CCD Kalibrator 5 Kalibrator 4 Kalibrator 3 Kalibrator 2 Kalibrator 1 | TAK
17. | Profil pokarmowy: f1 Białko jaja f75 Żółtko jaja f2 Mleko krowie f45 Drożdże piekarskie f4 Mąka pszenna f5 Mąka żytnia f9 Ryż f14 Soja f13 Orzeszki ziemne f17 Orzech laskowy f20 Migdał f49 Jabłko f84 Kiwi f237 Morela f25 Pomidor f31 Marchew f35 Ziemniak f85 Seler f3 Dorsz f23 Krab Marker CCD Kalibrator 5 Kalibrator 4 Kalibrator 3 Kalibrator 2 Kalibrator 1 | TAK
18. | Profil Atopowy Litewski: w6 bylica pospolita w9 babka lancetowata w103 pokrzywa w203 rzepak t3 brzoza t4 leszczyna t11 platan g6 tymotka łąkowa gs21 pyłki zbóż - mix (g12, g14, g18, g101) e1 kot e2 pies e3 koń e4 krowa e82 królik es2 pióra - mix 1 (e85, e111, kacze pióra) ds1 roztocza kurzu domowego - mix 1 (d1, d2) ms1 pleśnie - mix 1 (m1, m2, m3, m6) m5 Candida albicans f73 kakao f245 jajo, całe (f1, f75) f2 mleko krowie f81 ser Cheddar f13 orzech ziemny f14 soja f17 orzech laskowy f256 orzech włoski f4 mąka pszenna f12 groch f15 fasola, biała f44 truskawka fs32 owoce cytrusowe - mix 2 (f30, f32, f33, f34) f26 wieprzowina f27 wołowina f83 kurczak f49 jabłko f3 dorsz Marker CCD Kalibrator 5 Kalibrator 4 Kalibrator 3 Kalibrator 2 Kalibrator 1 | TAK
f83 kurczak f49 jabłko f3 dorsz Marker CCD Kalibrator 5 Kalibrator 4 Kalibrator 3 Kalibrator 2 Kalibrator 1
19. | Profil atopowy: d1 Dermatophagoides pteronyssinus d2 Dermatophagoides farinae i1 Jad pszczoły miodnej i3 Jad osy pospolitej i6 Karaczan Prusak h1 Kurz domowy e1 Kot e2 Pies e3 Koń m1 Penicillium notatum m2 Cladosporium herbarum m3 Aspergillus fumigatus m6 Alternaria alternata g1 Tomka wonna g3 Kupkówka pospolita g6 Tymotka łąkowa g12 Pyłek żyta t2 Olcha t3 Brzoza t4 Leszczyna t7 Dąb t23 Cyprys w1 Ambrozja bylicolistna w6 Bylica pospolita w9 Babka lancetowata u85 Lateks f25 Pomidor f31 Marchewka f35 Ziemniak f85 Seler f1 Białko jaja kurzego f75 Żółtko jaja kurzego f2 Mleko krowie f3 Dorsz f23 Krab f24 Krewetka e204 BSA f76 α-laktoalbumina f77 β-laktoglobulina f78 Kazeina f27 Wołowina f88 Mięso jagnięce f45 Drożdże piekarskie f4 Mąka pszenna f5 Mąka żytnia f9 Ryż f14 Soja f10 Sezam f13 Orzeszki ziemne f17 Orzechy laskowe f20 Migdały f49 Jabłko f84 Kiwi f237 Morela Marker CCD | TAK
f3 Dorsz f23 Krab f24 Krewetka e204 BSA f76 α-laktoalbumina f77 β-laktoglobulina f78 Kazeina f27 Wołowina f88 Mięso jagnięce f45 Drożdże piekarskie f4 Mąka pszenna f5 Mąka żytnia f9 Ryż f14 Soja f10 Sezam f13 Orzeszki ziemne f17 Orzechy laskowe f20 Migdały f49 Jabłko f84 Kiwi f237 Morela Marker CCD
20. | Zestaw do badania przeciwciał przeciwjądrowych (ANA), przeciw mitochondriom (AMA), przeciw mięśniom gładkim (ASMA) oraz przeciw mikrosomom nerki i wątroby (LKM-1) metodą immunofluorescencji pośredniej: • każde pole stanowi mozaikę 4 substratów, tj. komórki HEp-2, wątrobę małpy, nerkę szczura i żołądek szczura • zestawy zawierają szkiełka z 5 polami, zestaw zawiera 10 szkiełek mikroskopowych • inkubacja nie bezpośrednio na szkiełku mikroskopowym • komplet odczynników w zestawie (bufor PBS z Tween, przeciwciała antyludzkie z FITC IgG – odczynnik gotowy do użycia, szkiełka nakrywkowe, medium nakrywkowe kontrole pozytywna i negatywna – gotowe do użycia) | TAK
21. | Zestaw do diagnostyki ANCA metodą immunofluorescencji pośredniej (mozaika 3 substratów): • substrat: granulocyty ludzkie utrwalone etanolem, komórki HEp-2 pokryte granulocytami utrwalonymi etanolem oraz granulocyty utrwalone formaliną na jednym okienku diagnostycznym • Zestaw zawiera 10 szkiełek z 5 polami reakcyjnymi , znakowaną fluoresceiną surowicę antyludzką IgG (kozia, gotowa do użycia), kontrola pozytywna i negatywna (gotowe do użycia), bufor PBS z Tween, szkiełka nakrywkowe i medium nakrywkowe • Inkubacja nie bezpośrednio na szkiełku mikroskopowym | TAK
22. | Zestaw do diagnostyki ANCA metodą immunofluorescencji pośredniej (mozaika 5 substratów): • substrat: granulocyty ludzkie utrwalone etanolem, komórki HEp-2 pokryte granulocytami utrwalonymi etanolem oraz granulocyty utrwalone formaliną na jednym okienku diagnostycznym, oczyszczone krople MPO, PR3 • Zestaw zawiera 10 szkiełek z 5 polami reakcyjnymi , znakowaną fluoresceiną surowicę antyludzką IgG (kozia, gotowa do użycia), kontrola pozytywna i negatywna (gotowe do użycia), bufor PBS z Tween, szkiełka nakrywkowe i medium nakrywkowe • Inkubacja nie bezpośrednio na szkiełku mikroskopowym | TAK
23. | Zestawy do diagnostyki ANA – test paskowy (12 antygenów): • Jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta. • Na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy • Pasek testowy zawiera osobno naniesione antygeny w postaci linii: – nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Ro-52, Scl-70, Jo-1, rybosomalne białko P, centromerowe białko B, dsDNA, nukleosomy, histony) • Wszystkie niezbędne odczynniki zawarte w zestawie diagnostycznym bez konieczności zakupu dodatkowych • Brak konieczności zużywania pasków na kontrolę lub cut-off • odczyt elektroniczny , program w języku polskim | TAK
24. | Zestawy do diagnostyki ANA – test paskowy (16 antygenów): • Jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta. • Na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy • Pasek testowy zawiera osobno naniesione antygeny w postaci linii: – nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Ro-52, Scl-70, Jo-1, rybosomalne białko P, centromerowe białko B, dsDNA, nukleosomy, histony, PCNA, AMA M2, PM-Scl, DFS70 • Wszystkie niezbędne odczynniki zawarte w zestawie diagnostycznym bez konieczności zakupu dodatkowych • Brak konieczności zużywania pasków na kontrolę lub cut-off • odczyt elektroniczny , program w języku polskim | TAK
25. | Zestawy do diagnostyki ANCA: • Testy paskowe. • Jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta. • Na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy. • Pasek testowy zawiera antygeny w postaci linii: – MPO, PR3 • Komplet odczynników w zestawie • Odczyt elektroniczny za pomocą programu komputerowego w języku polskim | TAK
26. | Zestawy do diagnostyki ANCA: • Testy paskowe. • Jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta. • Na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy. • Pasek testowy zawiera antygeny w postaci linii: – MPO, PR3 • Komplet odczynników w zestawie • Odczyt elektroniczny za pomocą programu komputerowego w języku polskim | TAK
27. | Zestawy testowe do diagnostyki autoimmunologicznych chorób wątroby: • Pasek testowy zawiera: AMA M2, M2 - 3E, LKM-1, LC-1, SLA/LP • Jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta w klasie IgG • Na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy. • Pasek testowy zawiera osobno naniesione antygeny w postaci linii • Ocena wyników elektroniczna, oprogramowanie w języku polskim | TAK
28. | Zestaw do diagnostyki przeciwciał przeciwko dsDNA: • Metoda ELISA • Antygen: wysokooczyszczony natywny dsDNA • Test ilościowy do oznaczania przeciwciał w klasie IgG • 3 kalibratory do wykreślenia krzywej kalibracyjnej (gotowe do użycia) • Odczynniki znakowane kolorami • Bufor do rozcieńczania próbek, koniugat enzymatyczny - gotowy do użycia • Bufor do płukania 10-krotnie skoncentrowany • Odczyt przy długości fali 450 nm • Okres ważności zestawu - co najmniej 10 miesięcy, a po otwarciu co najmniej 4 miesiące | TAK
29. | Test do diagnostyki przeciwciał przeciw kardiolipinom: • Oddzielny zestaw do diagnostyki przeciwciał w klasie IgG, IgM, • Test ilościowy ELISA z możliwością wykonania oznaczenia półilościowo z wykorzystaniem kalibratora cut-off, • 3 kalibratory (gotowe do użycia), • Antygen: natywna kardiolipina wyizolowana z serca bydlęcego oraz beta2-glikoproteina I jako kofaktor • Bufor do rozcieńczania próbek zawiera 2-glikoproteinę I – gotowy do użycia. • Termin ważności odczynników co najmniej 10 miesięcy, płytka mikrotitracyjna po otwarciu – co najmniej 4 miesiące. • Odczyt przy długości fali 450 nm | TAK
30. | Zestawy do oznaczania przeciwciał przeciwko beta-2-glikoproteina: • Antygen: natywna beta-2-glikoproteina I • Test ilościowy (3 punkty kalibracyjne – kalibratory gotowe do użycia) z możliwością wykonania oznaczenia półilościowo z wykorzystaniem kalibratora cut-off, osobny zestaw testowy do oznaczania przeciwciał w klasie IgM oraz IgG) • Bufor do płukania 10-krotnie skoncentrowany • Kontrola pozytywna i negatywna gotowe do użycia • Substrat i roztwór stopujący – gotowe do użycia • Termin ważności odczynników co najmniej 10 miesięcy, płytka mikrotitracyjna po otwarciu – co najmniej 4 miesiące • Odczyt przy długości fali 450 nm • Płytka mikrotitracyjna z oddzielnie odłamywanymi studzienkami | TAK
31. | Specyfikacja techniczna mikroskopu fluorescencyjnego ze światłem przechodzącym – sprzęt nowy lub używany z aktualnym przeglądem technicznym: WARUNKI TECHNICZNE Opis Napięcie sieciowe Moc wyjściowa 12V Napięcie 100 do 240 V Źródło światła UV: Lampa diodowa typu LED Długość fali źródła światła 460- 490 nm Żywotność 50 000 h Źródło światła przechodzącego Lampa halogenowa Strumień świetlny 280 lm Żywotność 1000 h Obszar świecenia 1,5 mm x 3,0 mm Epi-fluorescencyjny oświetlacz ze źródłem światła typu LED Ustawienia filtrów dla metody FITC Filtr wzbudzający /Filtr emisyjny 450-490 nm/515nm Filtr rozpraszający 510 nm Elementy mechanizmu optycznego Obrotowe ramię do zmiany obiektywów Manualne , minimum 4 pozycje Obiektyw 1 Plan – Achromat 20 x / 0.4 Obiektyw 2 Plan - Achromat 40 x / 0. 65 Obiektyw 3 Plan - Achromat 100 x / 1.25 oil Obiektyw 4 Plan - Achromat 10 x / 0. 25 Okular PL 10 x/ 20 Br. Tubus dwuokularowy, ergonomiczna 30˚ /20 Podstawa Stolik krzyżowy 75x 30mm R/L Wyposażenie dodatkowe Pokrowiec na mikroskop Tak | TAK
32. | Analizator do technik ELISA – sprzęt nowy lub używany z aktualnym przeglądem technicznym: -system w pełni otwarty -załadunek do 7 płyt mikrotitracyjnych (możliwość kombinowania wielu różnych parametrów podczas jednej inkubacji) -całkowicie zautomatyzowany przebieg inkubacji od momentu załadowania próbek do zakończenia badania. -identyfikacja i lokalizacja poprzez kody, automatyczne skanowanie podczas wstawiania surowic i odczynników, -materiały zużywalne: końcówki karbonowe o pojemności 300 i 1100 mikrolitrów, płyty do rozcieńczania odczynników (rozcieńczanie surowic i odczynników na płytach, nie w probówkach) -obszar roboczy dla 4 płyt mikrotitracyjnych -funkcja pamięci zużycia końcówek na stojaku -funkcja pamięci zużycia płyt do rozcieńczeń -zakres pomiaru 400-700 nm -czas odczytu < 15 sek. / płytkę -filtry o długości fali: 405 nm, 450 nm, 492 nm, 570 nm, 620 nm, 690 nm -moduł pipetujący dla jednorazowych końcówek -minimalna objętość pipetowania – 5 mikrolitrów - poziomu cieczy -rozpoznanie typu końcówki, mieszanie, funkcja wielokrotnego dozowania cieczy -4 ogrzewane inkubatory z funkcją wytrząsania, 4 inkubatory pracujące w temp. pokojowej -zakres temp. 20-50 stopni C -możliwość użycia 4 buforów płuczących -głowica płucząca 8-kanałowa -zakres objętości płukania 200-2500 mikrolitrów na studzienkę reakcyjną -objętość resztkowa buforu płuczącego: < 2,5 mikrolitra na dnie o kształcie U, < 4,0 mikrolitra na płaskim dnie -alarm niskiego poziomu cieczy -funkcja płukania z przepełnieniem -różne szybkości pomp -opcje oznaczeń: wyniki jakościowe – definiowany przez użytkownika rodzaj wyniku, wyniki ilościowe – algorytm dopasowania krzywej -analiza kontroli jakości – wartość średnia, SD, CV, błąd standardowy oraz wykres Levey Jennings -system operacyjny Windows 2000 -własny procesor, niezależny od systemu IT -dwukierunkowe połączenie z laboratoryjnym systemem informatycznym -monity informujące użytkownika o nieprawidłowościach -analizator wyposażony w specjalną osłonę ochronną, UPS -wszystkie protokoły inkubacji testów ELISA zintegrowane z aparatem -wszystkie parametry walidowane zgodnie z Dyrektywą 98/79 EG oraz normą ISO 13485:2003 | TAK
33. | Półautomat do testów paskowych – sprzęt nowy lub używany z aktualnym przeglądem technicznym: • Aparat dostarczany wraz z niezbędnym oprogramowaniem i aplikacjami na wymagane testy • Możliwość samodzielnej pracy • Wbudowany mechanizm kołyszący, • Załadowanie pierwotne do 30 pasków testowych W pełni zautomatyzowany pobór odczynników, • Załączone kanistry na odczynniki i odpady, • Automatyczne dozowanie i aspiracja odczynników • Kalibracja aparatu minimum 1 raz w miesiącu (wykonywana przez wyznaczonego przedstawiciela) • Podczas montażu aparatu bezpłatne szkolenie dla pracowników obsługujących sprzęt • Kołyska laboratoryjna: (ruch kołyszący w pozycji horyzontalnej, wbudowany zegar z możliwością programowania czasu pracy, automatyczne zatrzymanie po upływie zaprogramowanego czasu, na platformie kołyszącej mata gumowa zapobiegająca przesuwaniu płytek/ tacek z paskami) – sprzęt nowy lub używany z aktualnym przeglądem technicznym • Oprogramowanie do odczytu i interpretacji wyników testów paskowych ze skanerem płaskim - sprzęt nowy lub używany z aktualnym przeglądem technicznym • polska wersja językowa • zautomatyzowana identyfikacja położenia paska antygenowego • pomiar intensywności oraz ocena wybarwionych pasm antygenowych • możliwość modyfikacji wyników wraz z automatyczną dokumentacją naniesionych zmian • jednoczesny odczyt co najmniej 30 pasków testowych • automatyczne administrowanie wprowadzonymi danymi pacjentów oraz ich wynikami • archiwizacja wszystkich wyników – zachowywanie obrazu paska, danych pacjenta (bez konieczności przechowywania potencjalnie zakaźnych pasków po wykonanej inkubacji) • wszelkie niezbędne materiały biurowe (kartki do drukowania protokołów itp.) oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi programu komputerowego. | TAK
34. | Instalacja, uruchomienie i minimum trzy szkolenia użytkowników w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych oraz interpretacji wyników musi być wykonana przez autoryzowanego przedstawiciela producenta analizatora zgodnie z procedurami producenta na koszt Wykonawcy. Pierwsze szkolenie w momencie uruchomienia analizatora. Dwa pozostałe w terminie uzgodnionym z kierownikiem laboratorium. ¦Szkolenie potwierdzone certyfikatem. | TAK, podać dane przedstawiciela, który przeprowadzi szkolenie.
35. | Ulotki dołączone do opakowań odczynników muszą być wydrukowane w języku polskim. Zamawiający dopuszcza przesyłanie wersji elektronicznych ulotek na adres mailowy: laboratorium@spzoz-miedzychod.com.pl m.kowalak-klejdzinska@spzoz-miedzychod.com.pl | TAK
36. | W okresie związania umową Wykonawca zagwarantuje pełen zakres bezpłatnych usług serwisowych (przyjazd, robocizna, części). Wykonawca poda dane osoby odpowiedzialnej za serwisowania analizatora (nazwisko, imię, nr telefonu komórkowego, poczta e-mail). | TAK
37. | Czas reakcji serwisu: do 1 godziny od momentu zgłoszenia (telefonicznie, pocztą e-mail) - kontakt telefoniczny z inżynierem serwisowym w godzinach pracy serwisu; przyjazd do laboratorium (o ile zachodzi taka potrzeba) maksymalnie do 24 godzin od momentu kontaktu z serwisem (pn - pt). Jeżeli zgłoszenie nastąpiło w piątek, przyjazd do laboratorium do godziny 9:00 w najbliższy poniedziałek W przypadku niemożności naprawy analizatora Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt nowy analizator o cechach nie gorszych od oferowanego w postępowaniu przetargowym. | TAK
38. | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu w okresie związania umową Wykonawca zobowiązany jest do wymiany, na własny koszt, analizatora na nowy. | TAK
39. | W okresie związania umową Wykonawca wykona na koszt własny, minimum dwa (po jednym w każdym roku użytkowania analizatora) bezpłatne przeglądy serwisowe. Wykonawca powiadomi dzierżawiącego analizator o planowanym przeglądzie serwisowym z wyprzedzeniem 5 dni roboczych przed przyjazdem serwisu. | TAK
40. | Wykonawca podłączy na własny koszt oferowany sprzęt do sieci informatycznej funkcjonującej w laboratorium (KS-SOLAB, firmy KAMSOFT) w terminie do 7 dni od uruchomienia analizatora. W przypadku pojawienia się nowych wersji/zmian w oprogramowaniu analizatora, metodyce oznaczeń, Wykonawca, w ciągu 7 dni od ukazania się zmiany dokona na własny koszt aktualizacji oraz zmian (jeżeli takie będą potrzebne) w podłączeniu do sieci informatycznej laboratorium. | TAK
UWAGA: Odpowiedź "NIE" spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.
| Data: |  | Pieczątka i podpis Wykonawcy: